BIOCore

用户手册

操作员 · 系统管理员 · 现场工程师

v1.0 · 2026 年 4 月

# 前言

欢迎使用 BIOCore 实验室发酵罐智能控制平台。本手册按照"谁来用"的角度组织,您可以直接跳到自己关心的章节:

- 第一部分 快速上手:所有读者,5 分钟了解界面和权限。

- 第二部分 操作员手册:实验员、值班操作、研究生每天都会用到。

- 第三部分 工艺与分析工作台:工艺工程师 / PI 主用,覆盖实验监管、DoE 实验设计、运行分析工具集。

- 第四部分 系统管理员手册:负责用户、PLC、模板、AI、备份的管理员。

- 第五部分 现场工程师部署手册:首次安装、升级、现场故障处理。

- 第六部分 附录:FAQ、术语、快捷键。

【提示】 本手册截图和界面措辞以实际发货版本为准,如有出入请以界面为准。

# 目录

# 第一部分 · 快速上手

## 1. 系统概述

BIOCore 由三层组成:

- 硬件层:S7-200 SMART G2 PLC,负责控制 8 路 PID、执行安全连锁。

- 服务层:Node.js 后端(Express + XState),连接 PLC,读写 InfluxDB 和 SQLite,对外提供 HTTP API 与 WebSocket。

- 界面层:基于 Next.js 14 的浏览器端,多反应器统一视图。

无论您在哪台电脑,只要打开浏览器访问 BIOCore 地址(例如 https://biocore.lab.local),就能看到相同的界面与数据。

## 2. 登录与界面导航

首次收到账号后:

- 在浏览器访问管理员告知的 BIOCore 地址。

- 输入用户名与初始密码,系统会要求您修改密码。

- 进入主界面后,左侧为导航栏,顶部是批次/反应器切换,右上角是当前用户与语言。

左侧导航栏按模块分组:

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| Dashboard | 实时监控、批次控制、曲线图 |
| 批次 | 批次列表、批次详情、相似批次对比 |
| 配方 | 配方库、拖拽编辑、审核队列 |
| 分析 | SPC、KPI、软测量、原料、审计日志 |
| DoE | 实验设计与结果分析 |
| AI 助手 | 自然语言问数据、批次摘要、报告生成 |
| 数据浏览 | Flux 查询、趋势对比、CIP |
| 设置 | PLC、用户、权限、AI、API Key、备份等全部管理入口 |

## 3. 角色与权限

系统内置三类角色,您的实际权限以管理员分配为准:

| 角色 | 典型人员 | 可做什么 |
| --- | --- | --- |
| 操作员 Operator | 值班实验员、研究生 | 启动/Hold/Resume/停止批次、查看监控、看历史、导出 CSV |
| 工艺 Process | PI、工艺工程师 | 编辑配方、做 DoE、管理 Phase 模板、调整公式系数、做软测量 |
| 管理员 Admin | 实验室负责人、IT | 管理用户、PLC 配置、联锁、AI 配置、API Key、备份恢复 |

【提示】 角色可由管理员自定义,若您需要的动作被灰掉,请向管理员申请对应权限,而不是绕开权限。

# 第二部分 · 操作员手册

## 4. 运行一个批次(端到端)

这是最常用的操作,完整路径如下:

### 4.1 新建批次

- 在 Dashboard 顶部切换到目标反应器(如 Reactor-1)。

- 点击「新建批次」,选择一个已审核通过的配方。

- 填写批次号、操作员、接种细胞 / 菌株编号,保存。

- 系统会生成该批次的专属页面,初始状态为 Idle。

### 4.2 批次前检查

- PLC 连接状态(Dashboard 右上角小圆点)必须为绿色。

- 传感器读数合理:pH、DO、温度、搅拌均显示数值,不是「--」。

- 必要时手动做传感器校准(设置 → 校准向导)。

- 检查 Phase 模板是否与本次工艺匹配,如灭菌方案、补料曲线。

### 4.3 启动与阶段推进

- 点击「Start」,状态机从 Idle → Running。

- Phase 会按配方顺序自动推进,每个 Phase 的 Step 按既定条件(温度到达、时间到、OD 阈值)触发。

- 任何时候可以点「Hold」主动暂停(过程维持但不再推进),需要手动操作的步骤完成后点「Resume」继续。

- 若需要彻底结束,点「Stop」,确认原因后批次进入 Stopped。

- 正常收尾则走到 Complete,系统自动触发批次摘要。

【关键】 状态机严格按 ISA-88 六状态设计,按钮在不同状态下会自动置灰或高亮,不允许非法跳转。

### 4.4 常用快捷操作

- 空格:切换当前参数卡片的图表放大视图。

- Ctrl+K:打开全局搜索,可跳到任意批次 / 配方 / 设置页。

- 在曲线图上框选区间,可导出该区间 CSV 或生成分析报告。

### 4.5 ISA-88 状态机深入

BIOCore 的状态机严格按 ISA-88 实现,6 个状态各有明确含义,跳转规则在后端由 XState v5 强校验,任何非法跳转都会被拒绝并写入审计日志。

六个状态分别对应:

| 状态 | 英文 / VW2 码 | 您看到什么 |
| --- | --- | --- |
| 空闲 | Idle (0) | 批次已建但未启;Start 可用;其它按钮灰 |
| 运行 | Running (1) | Phase 自动推进中;Hold / Pause / Stop 可用 |
| 保持 | Held (2) | 告警 / 心跳超时 / 操作员主动进入;Resume 要求先排故 |
| 暂停 | Paused (3) | 软暂停,不带告警;可设自动唤醒 |
| 停止 | Stopped (4) | 需要填写停止原因;批次变为只读 |
| 完成 | Complete (5) | Phase 序列走完;触发摘要 + 归档 + 包络线贡献 |

ISA-88 分层(Recipe → Unit Procedure → Operation/Phase → Step)在配方编辑器里直观体现:

- Recipe(配方)= 整个发酵工艺描述,与菌株、原料、反应器绑定。

- Unit Procedure(单元过程)= 在一个反应器上的一段子流程,通常就是完整的一批次。

- Operation / Phase(操作 / 阶段)= 14 种内置 Phase(灭菌、接种、生长、补料、诱导、取样、CIP 等),是有独立进入 / 完成条件的原子阶段。

- Step(步骤)= Phase 内部的原子动作,硬编码保证一致性,例:"升温到 121°C""保持 20 分钟"。

- Equipment Module / Control Module = 最底层 PLC 执行器与传感器,由 PLC 独立控制,不经由上位机。

【关键】 硬连锁(超温超压低液位等)在 PLC 本体实现,与上位机状态机互相独立。即使 BIOCore 服务完全崩溃,PLC 也会按出厂逻辑继续保护反应器。

### 4.6 状态跳转规则与按钮使能

| 当前状态 | 可按按钮 | 去向 | 前置校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| Idle | Start | Running | PLC 在线 + 关键传感器有读数 + 配方已审核 + 操作员有权限 |
| Running | Hold | Held | 无前置条件(随时可 Hold) |
| Running | Pause | Paused | 无前置条件 |
| Running | Stop | Stopped | 操作员需填写停止原因 |
| Held | Resume | Running | 告警已确认 / 心跳恢复 / 联锁已解除 |
| Held | Stop | Stopped | 操作员需填写停止原因 |
| Paused | Resume | Running | 无前置条件 |
| Paused | Stop | Stopped | 操作员需填写停止原因 |
| Running | (自动) | Complete | Phase 序列全部走完且"完成条件"满足 |

【提示】 所有跳转都会写审计表(谁、在哪、什么时间、从什么状态、跳到什么状态),Stop 原因和 Hold 原因永久保留,便于事后回溯。

## 5. Dashboard 日常监控

Dashboard 的几块关键区域:

| 区域 | 作用 |
| --- | --- |
| 反应器切换栏 | 多台罐一屏切换;圆点颜色代表连接状态 |
| 状态机面板 | 当前状态 + 可按按钮(Start / Hold / Resume / Stop) |
| 过程值卡片 | pH / DO / 温度 / 搅拌 / 压力 / 泡沫 / 液位 / 累积补料 |
| 衍生参数 | OUR / CER / RQ / OTR / kLa / μ,用于在线工艺诊断 |
| 趋势图 | 多参数叠加、任意时间窗、支持添加历史批次对比 |
| 告警面板 | 颜色分级 + 可一键确认或转交 |

## 6. 配方管理

### 6.1 浏览与克隆

- 在「配方」页面可以按菌株、产物、工艺阶段筛选。

- 点击任一配方进入详情,可直接「克隆」创建可编辑副本。

### 6.2 拖拽编辑(v2)

- 左侧是 Phase 库(灭菌、接种、生长、补料、CIP 等 14 种)。

- 中间是时间轴,拖 Phase 到时间轴并设置触发条件(时间到、OD 到、温度到、手动确认)。

- 右侧是参数面板:搅拌速度、温度设定、DO 控制策略、补料速率曲线等。

- 保存后自动进入审核队列,Admin 或 Process 角色审核通过后才能用于真实批次。

【提示】 配方与批次绑定:已经开始执行的批次会锁定其配方版本,后续对配方的修改不会影响该批次。

### 6.3 三种配方模式

BIOCore 为不同工艺成熟度准备了三种执行模式,可在配方详情页"执行模式"下拉框切换:

| 维度 | 自由模式 | 顺序模式 | DAG 模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行逻辑 | 无强制顺序,按需手动触发任意 Phase | 线性串行,前一 Phase 完成条件满足才推进 | 有向无环图,支持并行、分支、汇合 |
| 推进方式 | 手动触发 | 自动推进 | 依赖满足自动触发,可并行 |
| 适用阶段 | 早期探索、故障排查、单次教学实验 | 标准工艺、复刻验证、SOP 培训、DoE | 复杂工艺、并行补料、条件分支、CIP/SIP 嵌套 |
| 复刻性 | 弱(依赖操作员) | 强 | 强 |
| 合规强度 | 低,但审计仍全量 | 高 | 高 |

### 6.3.1 自由模式(Free)

在配方里"允许哪些 Phase 出现"即可,无需规定先后顺序。Dashboard 上 Phase 面板变为"可点击列表",操作员随时触发。

操作要点:

- 配方详情 → 执行模式选择"自由(Free)"。

- 在"允许 Phase 列表"里勾选本配方能用到的 Phase 类型(例:灭菌、生长、取样、诱导、停止)。

- 运行时在 Dashboard Phase 面板点任一 Phase 即开始执行,当前 Phase 完成后自动回到"无活动 Phase"状态,等下一次点击。

- 优势:零约束,适合新菌株第一次上罐时反复试参数。

- 优势:实际执行路径可一键转为顺序模式或 DAG 模式的初版草稿,后续固化效率高。

- 优势:审计日志全量保留,事后可还原"这次到底走了哪一条路径"。

【提示】 自由模式不等于没规则:非法状态跳转仍被状态机拦截;软件联锁仍然生效。安全性和其他模式一致。

### 6.3.2 顺序模式(Sequential)

Phase 按时间轴先后串起来,每个 Phase 定义"进入条件"和"完成条件"。配方像流水线一样自动走完,人只在异常时介入。

操作要点:

- 在配方编辑器里按左到右顺序拖 Phase 到时间轴。

- 每个 Phase 节点填入"进入条件"(上一 Phase 完成 / 时间偏移到达 / 操作员确认)与"完成条件"(持续 N 分钟 / 温度达标 / OD 到阈值 / 取样回传完成)。

- 保存 → 审核 → 发布。

- 运行批次选择该配方,Start 之后 Phase 依序自动切换,无需手动点击。

- 优势:复刻性最强,同配方 + 同原料的批次高度一致,横向可比。

- 优势:新人友好,减少人为差异。

- 优势:DoE 模块生成的批次计划全部使用此模式,保证"只有设计因素是变量"。

- 优势:最接近 GMP,未来升级路径最短。

### 6.3.3 DAG 模式(有向无环图)

Phase 之间定义"前驱 / 后继"关系,形成一张图。支持三类高级能力:并行(A 完成后 B 和 C 同时启动)、分支(根据条件选一条路径)、汇合(B 和 C 都完成才进入 D)。

操作要点:

- 配方编辑器切换到"DAG 视图"。画布左侧仍是 Phase 库。

- 把 Phase 拖到画布成节点,拖拽节点之间的手柄建立依赖箭头。

- 点每条箭头可填"触发条件"(默认"上一 Phase 完成")。若为条件分支,填写表达式(例:OD600 > 4.0 → 诱导;否则 → 延长生长)。

- 点节点填"完成条件";多个后继节点会在本节点完成时并行触发。

- 保存前系统自动校验:有没有环、有没有孤立节点、并行分支是否汇合到同一点。

- 优势:把实际工艺的"并行"和"分支"第一次精准表达,不再依赖老师傅经验。

- 优势:可视化图形编辑,评审人员一眼看懂流程。

- 优势:运行时依赖自动计算,并行分支同时推进,减少等待时间。

- 优势:条件分支全部进审计,为什么走 A 没走 B 有据可查。

- 优势:CIP / SIP 嵌套、多补料并行、多细胞系共批次平行对照等复杂实验首次有"合规 + 可自动"的解法。

### 6.4 模式切换与升级路径

BIOCore 支持配方在三种模式之间零摩擦切换,一个典型的工艺成熟化路线:

- 自由模式跑 N 次 → 看审计日志提取最优执行路径。

- 一键"转为顺序模式草稿",系统按执行频率和成功批次自动生成顺序 Phase 列表。

- 在顺序模式下跑 5-10 批验证可复刻,固化为标准 SOP。

- 工艺复杂化时(需并行、分支),再升级为 DAG 模式,配方版本号自动升级 major。

【提示】 切换模式会触发配方版本变更,旧模式下的历史批次不受影响,继续按其冻结的配方执行。

### 6.5 常见问题

- Q:能否同一条配方既自由又顺序?A:不行;一条配方只有一种模式。但可以克隆两份,同一"工艺家族"下维护自由版和顺序版。

- Q:DAG 模式支持循环吗?A:不支持。循环会破坏"有向无环"原则,如需重复,用"带次数参数的循环 Phase"建模。

- Q:DoE 能用 DAG 模式吗?A:可以,但建议仅改变"可测量变量",不要改变拓扑,否则各批次不可比。

## 7. 告警与故障处理

告警按来源分三类:

- 工艺偏离:例如 DO 偏低超过阈值、CUSUM 检测到漂移、包络线越界。

- 设备故障:例如传感器断线、电机报警、PLC 通讯超时。

- 联锁触发:超温、超压、低液位等强制 Hold 或停机条件。

标准处置流程:

- 看告警文字,判断是工艺问题还是硬件问题。

- 对应检查 Dashboard 相关卡片或现场设备。

- 在告警面板确认告警,系统会记录"谁在几点几分确认"。

- 如问题持续,Hold 批次,通知当班工艺或工程师,切记不要强行 Resume。

【关键】 即使上位机完全失联,PLC 本体的独立安全连锁会继续运行。BIOCore 不会绕过 PLC 的安全规则。

## 8. 数据查询与导出

- 批次详情页顶部「导出」按钮:一键导出 CSV / Excel / PDF。

- 数据浏览 → Flux 查询:可用类似 SQL 的 Flux 语法做高级查询,适合工艺分析师。

- AI 助手:自然语言问"最近十批的 kLa 平均值",系统自动翻译成 Flux 并返回结果与图表。

- 趋势对比:最多叠加 6 个批次 / 时间段,可保存为看板供复现。

# 第三部分 · 工艺与分析工作台

本部分面向工艺工程师、PI、项目负责人,他们既要对"单批次跑得怎么样"有把控,也要跨批次做设计、复盘与监管。本章包括:

- 9 章:实验监管与追溯——谁做的、用的哪版配方、参数有没有被动过手脚。

- 10 章:DoE 实验设计与执行——从立项到数据闭环,把 Minitab + Excel 的流程在 BIOCore 里一次做完。

- 11 章:运行分析工具集——CUSUM / DTW / 包络线 / 软测量 / 根因分析,实时和事后两条线。

- 12 章:AI 助手——自然语言查数据、生成趋势图、批次摘要、报告导出;建议缓冲区确保 AI 永不写 PLC。

## 9. 实验监管与追溯

### 9.1 审计日志:所有动作可回看

位置:分析 → 审计日志 (/analysis/audit-logs)。

- 记录的事件类别:登录登出、批次状态变更、配方编辑与审核、联锁修改、权限变更、API Key 创建/作废、AI 建议接受/拒绝、数据导出。

- 每条记录含:时间戳、账号、来源 IP、动作类型、旧值 / 新值、关联批次号 / 配方 ID。

- 检索:按账号、时间窗、批次号、事件类型多维组合查询。

- 导出:按当前筛选条件导出 CSV 或 PDF,用于内部评审或对外审计。

【关键】 审计表不允许 DELETE,只允许追加;任何对 audit_logs 的直接 SQL 写入都会被后台拦截并自己记录一条"被拒绝的写入"事件。

### 9.2 配方版本与审核队列

位置:配方 → 审核队列 (/recipes/review-queue) 与各配方详情的"修订历史"页签。

- 配方从草稿到启用的流转:草稿 → 提交评审 → 工艺审核 → 管理员签发 → 发布。

- 每次保存生成一个版本号(语义化版本,例如 1.3.2),版本之间支持字段级 diff 查看。

- 批次启动时会把所用配方版本"冻结"到批次记录里,后续修改不再影响运行中批次。

- 审核页面可以把不合规的修改"打回"并附评审意见,修订人按意见改后重新提交。

【提示】 要回滚某个线上配方到旧版本,不要直接在 SQLite 改,请在界面上"克隆旧版本 → 重新走审核"——这样审计链不会断。

### 9.3 电子签名 + 双人复核

位置:设置 → 权限 → "关键动作复核策略"。

- 可开启复核的动作:配方发布、联锁条件修改、删除批次、导出带脱密数据、接受 AI 写入型建议。

- 策略可分级:例如"配方发布需要工艺 + 管理员双签,接受 AI 建议只需工艺单签"。

- 电子签名流程:提交人二次输入密码,触发审阅人收到站内信 + 邮件通知,审阅人签名后动作才真正生效。

### 9.4 批次世系与原料追溯

- 每个批次都必须填"接种物(菌株/细胞编号)"与"关键原料批号"(碳源、氮源、诱导剂…)。

- 产物如果下游投入到分离纯化,可在另一个批次中引用上游批次号,自动形成血缘链。

- 发现原料问题时,进入"原料追溯"页面(/analysis/raw-materials),输入该原料批号 → 系统反查所有受影响批次。

### 9.5 报告归档与合规预演

- 批次详情 → 生成报告:模板选择(简版 / 完整版 / 合规版),自动汇总 KPI、异常、签名链。

- 报告支持导出 DOCX / PDF / HTML,所有模板由管理员在"报告模板"设置页维护。

- 虽非 GMP 认证,但结构上预留了 21 CFR Part 11 的常见要求(电子签名、审计追溯、版本控制),便于未来迁移到 GMP 体系。

## 10. DoE 实验设计与执行

DoE 模块位于 /doe,是工艺团队的"实验大脑"。它提供"设计生成 → 批次生成 → 结果回填 → 分析决策"的完整闭环,省掉 Excel 手抄与 Minitab 导数据的来回折腾。

### 10.1 新建 DoE 工程

- 进入 DoE → 新建工程,填写工程名、目标描述(例:优化 BL21 菌株产物表达量)。

- 定义因素:每个因素填"名称、单位、下限、上限、水平数"。最多建议 6 个因素,更多会显著增加实验量。

- 定义响应变量:例"最终 OD600""产物浓度(mg/L)""比生长速率 μ",并指定响应从 InfluxDB 的哪个 measurement / field 读取。

- 选择设计方法(见 10.2),设置约束条件(例:温度与 DO 不可同时取极端值)。

- 保存工程,系统生成待执行的设计矩阵。

### 10.2 五种设计方法的选用建议

| 方法 | 样本量 (k 因素) | 何时用 |
| --- | --- | --- |
| 全因子 2^k | 2^k | 2-4 个因素,且每个只关心"高 / 低"两水平,想看完整交互 |
| 全因子 3^k | 3^k | 因素少(≤3),需要非线性效应(弯曲) |
| 正交 L9 / L16 / L27 | 9 / 16 / 27 | 因素较多(3-7),样本稀缺,目标是筛主效应 |
| CCD(中心组合设计) | 2^k + 2k + 中心点 | 已筛出关键 2-3 个因素,要拟合响应面找极值 |
| Box-Behnken | = CCD,但不含极端角点 | 工艺不允许极端组合(例:温度+DO 全最高) |
| 贝叶斯优化 | 渐进,每轮 1-N 点 | 单批成本高,希望"少跑多学",适合有历史数据打底的项目 |

【提示】 BIOCore 在你点"生成设计矩阵"时会同步显示"正交性得分"和"条件数",如果条件数 > 100 说明矩阵严重共线,建议换方案。

### 10.3 一键批量创建批次计划

- 矩阵生成后,页面上会列出 N 行设计点,每行对应一次批次。

- 点"一键创建批次计划",系统会:选择一个基线配方 → 对每行自动克隆一份 → 仅把对应因素字段改成设计点的水平值。

- 生成的批次会进入"待执行"队列,并按您配置的反应器顺序分配。

- 实际运行时,操作员只需在 Dashboard 选对应批次 → Start,其余流程和常规批次一样。

### 10.4 响应值自动回填

- 批次进入 Complete 时,系统自动按你在 10.1 第 3 步指定的 InfluxDB 字段抓取响应值(例:取最后 30 分钟均值)。

- 也可手动录入(适合离线测定的 OD、HPLC 产物浓度),操作员在批次详情页点"提交响应值"即可。

- 每个响应值都会带"数据来源"标签(自动/手动),并绑定到设计矩阵那一行,防止张冠李戴。

### 10.5 分析:极差、方差、响应面

- 极差分析 (R):按因素排序,看"每个因素在水平间切换时响应变化有多大",直接告诉你哪个因素最重要。

- ANOVA 方差分析:给出主效应、交互项、误差项的 F 值 / P 值,P < 0.05 通常标红"显著"。

- 响应面 3D 图 + 等高线:用 Plotly 交互拖动视角,鼠标移到曲面上看预测值 + 置信带。

- 帕累托条形图:一眼看出效应的大小排序(正负都有)。

【提示】 系统不会替您做决策,它给出数据结论后,由工艺工程师综合业务约束(成本、放大可行性)确定下一步。

### 10.6 贝叶斯优化(自适应迭代)

- 切到"贝叶斯优化"模式后,系统把前面已完成的批次当作先验数据训练一个高斯过程(GP)代理模型。

- 模型输出:预测均值曲面 + 不确定性曲面 + 下一批建议点(EI 最大的位置)。

- 您可一次生成 1、3 或 5 个建议点(批并行),由系统生成对应批次计划。

- 批次跑完后响应回填,GP 模型重新拟合,循环到满足停止条件(最大轮数 / 提升幅度阈值)。

- 多保真度开启后,系统允许你把摇瓶级数据和反应器级数据一起进模型,摇瓶主要用于探索、反应器用于验证,节省中试次数。

### 10.7 DoE 常见坑与对策

| 坑 | 处理 |
| --- | --- |
| 因素太多,样本量爆炸 | 先用 L9/L16 筛主效应,再对 2-3 个关键因素做 CCD |
| 响应值方差大,重复不理想 | 加中心点重复 3-5 次估计纯误差,CCD 天然支持 |
| 效应看起来显著但实际无意义 | 检查响应值的单位与量级;P 值小不代表效应大,需结合极差与业务判断 |
| 最优点在设计边界上 | 不要外推,扩展因素范围重新跑一轮 |
| 批次间原料批号不同导致噪声 | 在批次标签里加"原料批号"分组,分析时做 block 处理 |

## 11. 运行分析工具集

本章讲的是"批次运行过程中 / 批次结束后"您能用的所有分析工具。按使用时机分两条线:实时线(CUSUM、包络线、软测量)和回顾线(DTW、根因、批次摘要)。

### 11.1 CUSUM 实时异常检测

CUSUM(累积和控制图)能在"均值发生小幅持续漂移"的第一时间报警,比单点阈值早 15-60 分钟。

### 11.1.1 工作原理(一段话)

系统在批次开跑的前 N 分钟(默认 15 分钟)建立 baseline,估算每个通道的均值 μ₀ 和标准差 σ。之后每采样一次,分别累积"上偏量"和"下偏量":

S_high(t) = max(0, S_high(t-1) + (x - μ₀) - k·σ)
S_low(t)  = max(0, S_low(t-1) + (μ₀ - x) - k·σ)

任意一个累积量越过阈值 h·σ(常用 h = 4 或 5),触发告警并给出"大概从哪一分钟开始偏的"。

### 11.1.2 配置(设置 → 运行分析 → CUSUM)

| 参数 | 典型值 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 监控通道 | pH / DO / 温度 / 搅拌 / CO₂ | 最多 8 个通道,越多告警越敏感也越易扰 |
| Baseline 窗口(分钟) | 15 | Phase 切换大的工艺建议 10-20 分钟 |
| k(容忍半宽) | 0.5σ | 越小越敏感,降噪差时调到 1σ |
| h(告警阈值) | 4σ ~ 5σ | 5σ 稳健,科研探索期可用 4σ |
| 告警动作 | 仅提示 / 自动 Hold / 通知列表 | 早期建议"仅提示",信任之后再开自动 Hold |

【关键】 CUSUM 要按 Phase 分别配置。灭菌阶段温度骤变属于正常,不能沿用生长阶段的阈值。

### 11.1.3 界面与解读

- Dashboard 告警面板会弹出:通道名、偏移方向(+ / -)、大致开始时间、已累积的"越限值"。

- 点击告警可跳转到"CUSUM 详情视图":同时展示原始信号曲线 + 累积和曲线 + baseline 区域。

- 误报处理:在告警面板点"标记为误报",后台会记录该误报模式,便于后续调整 k、h 参数。

### 11.2 DTW 批次相似度检索

位置:批次详情 → 相似批次 (/batches/[id]/similar)。

- 选择参与比较的通道(默认 pH / DO / 温度,可多选)和时间窗(默认整批)。

- 系统跑 DTW 对比当前批次与同反应器、同配方族的历史批次。

- 返回 Top-N 相似批次:相似度分数 0-1(越高越相似)、叠加曲线图、关键 KPI 对比表、当年的批次摘要。

- 一键勾选"作为下次包络线基准"——把今天选中的 5 批优秀批次作为 11.3 的包络输入。

【提示】 DTW 不等于欧氏距离,它能容忍"时间轴错位",适合做生物过程这种"节奏略不一致但形状类似"的比较。

### 11.3 历史包络线预警

位置:设置 → 运行分析 → 包络线,以及 Dashboard 曲线图的"包络"开关。

- 先在设置页选"优秀批次集合"(可以是手选,也可以用 11.2 的结果)。

- 系统按 Phase 对每个通道取均值 ± Nσ(N 可调,默认 2)生成包络。

- Dashboard 打开"包络"开关后,所有曲线背景会出现浅色阴影带,这就是包络允许区间。

- 实时信号越出阴影,系统以下述方式提醒:图例闪烁 + 告警面板记录 + 可选 Webhook 通知。

- 和 CUSUM 的区别:CUSUM 对"相对自己 baseline 的漂移"敏感;包络线对"相对群体优秀批的偏离"敏感,两者互补。

### 11.4 软测量在线推断

位置:分析 → 软测量 (/analysis/soft-sensor),以及 Dashboard 对应参数卡。

- 默认模型:基于 DO、pH、CO₂、搅拌扭矩的线性回归,实时推断 OD600、葡萄糖浓度、产物浓度。

- 置信区间 + 外推标记:若当前输入超出训练数据包络,预测值自动标灰,防止被误导。

- 建模方式:「训练」按钮弹窗,选择历史批次 + 离线测定的金标准数据,系统做特征 / 目标映射并给出 R² 与残差图。

- 下一步建议:结合 Monod 动力学,系统给出"当前比生长速率、剩余葡萄糖推断、建议下一小时补料速率"。

【关键】 软测量的建议只进入"建议缓冲区",不会直接写 PLC。您必须手动点"接受"并经过复核(若开启)才会下发。

### 11.5 根因分析

触发方式有三种:手动触发(批次详情 → 根因分析)、告警自动触发、批次完成且判定异常时自动触发。

- 系统回放告警 / 异常发生前后的 N 分钟(默认 60 分钟),对所有采样通道做相关性计算。

- 按相关性排序列出"最可疑的因素链",例如:"搅拌失速 → DO 骤降 → pH 漂移"。

- 提供可点击的时间标注,跳回到对应时间点看 Phase 日志、操作员动作、PLC 报文。

- 本地 LLM 读取上述链路 + 批次过程,用自然语言总结为一段"类似医生诊断书"的故障说明,便于交接。

### 11.6 批次摘要(LLM 自动生成)

- 批次 Complete 或 Stopped 后自动触发,也可在批次详情页点"重新生成"。

- 内容包含:KPI 数值(最终 OD、发酵时长、供氧表现)、关键事件时间线、偏离处置记录、与历史优秀批的对比结论、下一批改进建议。

- 可选择模板:简版(给管理员看的一页)、完整版(给工艺做复盘)、合规版(向客户 / 评审方交付)。

- 可导出 DOCX / PDF / HTML 并附在批次档案里,作为监管链的一部分。

### 11.7 一条典型的运行分析工作流

把本章的工具串起来用,以"一次异常发酵"为例:

- Dashboard 在第 18 小时弹出 CUSUM 告警:DO 下偏累积和超阈。

- 点告警跳进 CUSUM 详情视图,确认不是噪声,而是真实漂移。

- Hold 批次,跑 DTW 相似批次,发现相似的 3 批里有 2 批最终不合格。

- 看包络线视图,当前曲线已跌出 -2σ 下限,验证问题不在感官,而在过程。

- 跑根因分析,系统指向"搅拌扭矩 22 分钟前开始异常",判断为搅拌电机打滑 → DO 供给不足。

- 现场检查后,AI 建议降温 1.5°C + 降搅拌 50 rpm,操作员复核后接受,状态机 Resume。

- 批次结束,LLM 自动生成摘要"今日 #BR-0142 异常恢复简报",入档,下次 DTW 检索可见。

## 12. AI 助手

AI 助手位于左侧导航"AI"入口(/ai),主工作区是一个对话窗口 + 右侧的"建议缓冲区"面板。它与 InfluxDB、SQLite、状态机全部打通,能回答数据问题、生成图表、写报告,但不能写 PLC。

### 12.1 六大核心能力

- 自然语言 → 数据查询(NL → Flux)。例如:"最近 10 批的 kLa 平均值"/"Reactor-3 上周 DO 低于 30 % 的总时长"。

- 自动生成趋势图。例如:"给我看 Batch #2025-0423 从第 4 小时到第 18 小时的 pH 和温度叠加图";返回一张可交互 Plotly 图。

- 批次摘要自动生成。批次 Complete / Stopped 触发,可选简版 / 完整 / 合规三种模板。

- 根因分析自然语言解释。基于 11.5 的根因链,生成一段"诊断书"式的段落。

- 配方 / 参数建议(只读)。建议进入"建议缓冲区",操作员人工确认才下发。

- 报告导出。把对话结果、图表、摘要一键导出为 DOCX / PDF / HTML。

### 12.2 查询能力示例

下表是最近一周用户最常见的问题形态,您可直接套用:

| 问法 | 助手会做什么 |
| --- | --- |
| "过去一个月 Reactor-2 的 OUR 峰值都出现在第几小时?" | 写 Flux,按批次聚合,输出一张柱状分布图 |
| "把 #B-0412 和 #B-0395 的温度 pH DO 画一起" | 三通道并排图 + KPI 对比表 |
| "最近哪些批次在接种后 4 小时 DO 下降斜率异常?" | 定义斜率指标,自动扫描近 30 批,返回可疑批次列表 |
| "这一批 CUSUM 报警的那 10 分钟里都发生了什么?" | 调取审计日志 + 过程值,生成时间线 |
| "生成一份给 PI 看的本周简报" | 按"PI 简报"模板导出 HTML / DOCX |

【提示】 AI 生成的 Flux 查询在执行前会展示给您确认,避免误查大量数据。

### 12.3 趋势图 / 看板生成

- 在对话框问"画一张图..."或"生成看板...",助手会给出 Plotly 图表,支持拖拽、缩放、保存为 PNG。

- 点图表右下"保存为看板",即可固化到/trends 页面的看板库,下次一键复现。

- 看板支持参数化(如"最近 N 批"),刷新时自动套用最新数据。

- 可嵌入到批次报告中,作为图文并茂的一个固定段落。

### 12.4 建议缓冲区机制

这是 AI 与 PLC 之间唯一的"桥"。规则非常明确:

- AI 生成的任何参数调整建议(如"建议把温度降到 35°C"),都会出现在右侧"建议缓冲区"面板。

- 建议默认状态为"待审",状态机 / PLC 完全看不见它。

- 只有具备相应权限的人(一般是工艺 / 管理员)手动点"接受"并完成复核(若启用双人),建议才会被转换成状态机事件下发。

- 每一条建议的生成上下文、接受 / 拒绝结果、执行后果全部进审计表,便于事后对 AI 做效果评估。

【关键】 这不是产品态度问题,是架构红线:即使 AI 出 bug,也没有路径能让它直接驱动硬件。

### 12.5 模型选择与本地 / 云端策略

- 默认模型:Ollama + Qwen2.5-7B(中英双语,4.5 GB 起跑)。

- 大号模型:qwen2.5:14b / qwen2.5:32b,推理更准但更吃资源;管理员在 AI 配置页下拉切换,无需重启服务。

- 云端 fallback:为本地算力不足时准备,走 /api/v1/chat,会在严格本地模式下被禁用。

- 严格本地模式:彻底切断外网 AI 调用,适合合规 / 保密严格的环境。

### 12.6 提问的小技巧

- 指明批次号或反应器:"Reactor-2 最近"好过"最近"。

- 指明时间窗:"第 4-18 小时"好过"生长期"。

- 让助手"先给查询再执行":"先展示 Flux 语句,我看看再说"。

- 要图:"画一张图"/"并排画"/"对比画";要表:"给我一张表格";要总结:"简短总结"。

# 第四部分 · 系统管理员手册

## 13. 用户与权限管理

用户管理是实验室监管链的源头。BIOCore 把"谁能做什么"的每一个决定都记录、签名、可追溯。

### 13.1 内置角色与典型人员

| 角色 | 典型人员 | 权限概要 |
| --- | --- | --- |
| 操作员 Operator | 值班、研究生、学生 | Start / Hold / Resume / Stop、看监控、看历史、按配置范围导出数据 |
| 工艺 Process | PI、工艺工程师 | 加操作员权限;配方编辑 / 审核提交、Phase 模板管理、DoE、软测量、校准 |
| 管理员 Admin | 实验室负责人、IT | 加工艺权限;用户 / 权限、PLC / 设备 / 联锁、AI、API Key、备份恢复、签发配方 |

### 13.2 新建用户

- 设置 → 用户 → 新建。

- 填写姓名、工号 / 邮箱(必填,作为登录 ID)、初始密码、手机号(可选,用于双因素)。

- 分配一个或多个角色。可以同时有"操作员 + 工艺",但不建议把所有人都设为管理员。

- 可选:设置账户过期日(例:实习生 3 个月后自动禁用);指派可访问的反应器组 / 项目。

- 保存后通知该用户首次登录时系统会强制修改密码。

### 13.3 自定义角色(RBAC 细粒度)

设置 → 权限 → 新建角色。权限矩阵按"模块 × 动作"组织:

- 模块:Dashboard / 批次 / 配方 / Phase 模板 / DoE / 分析 / AI / 设置(各子页) / 审计。

- 动作:查看 / 创建 / 编辑 / 提交评审 / 审核签发 / 删除 / 导出。

常用自定义示例:

- "审计员":所有模块仅有"查看 + 导出"权限,用于外部评审入场不改数据。

- "配方助理":仅配方模块的"创建 / 编辑 / 提交评审",无签发权限。

- "CDMO 客户账号":仅自己项目下批次和报告的"查看 + 导出",不可见他人数据。

### 13.4 密码与会话安全

- 密码复杂度策略可配:长度、大小写、数字、特殊字符、历史 N 次不重复。

- 失败锁定:N 次失败锁定 N 分钟;锁定事件进审计。

- 会话超时:闲置 X 分钟自动登出,关键页面自动要求重新登录。

- IP 白名单:可按角色限制可登录的网段(例:审计员仅 VPN 网段可登)。

- 双因素(MFA):可启用 TOTP(Google Authenticator 等),管理员角色建议强制开启。

### 13.5 电子签名与双人复核

设置 → 权限 → "关键动作复核策略":可为下列动作独立开启复核要求。

- 配方发布、联锁修改、PLC 变量映射修改、删除批次、接受 AI 写入型建议、导出带脱密数据、API Key 生成。

- 复核流程:提交人输入密码做电子签名 → 审阅人收到通知 → 审阅人签名后动作生效。

- 复核记录:谁提、谁审、意见、时间,永久进审计表,不可删。

### 13.6 用户生命周期

- 禁用:立即吊销登录;历史操作记录保留。

- 重置密码:管理员发送临时密码,用户登录后强制改。

- 角色变更:立即生效,相关权限变更进审计。

- 删除:只能对"从未产生过审计记录"的账户执行;否则只能禁用。

【警告】 不要删已产生过数据的用户账户——那会把相关审计记录的"归属"打碎。禁用即可。

## 14. 设备配置(反应器级)

这里配置的是每一台物理反应器的静态属性与控制参数。配好一次,后续所有配方、批次都会沿用。

### 14.1 反应器基础信息

- 显示名(Reactor-1 / BR-5L-A / 等)、物理编号、所属项目组、出厂信息(厂商、型号、序列号)。

- 罐体规格:最大工作容积、最大充液容积、最小搅拌液位、压力等级。

- 搅拌形式:机械密封 / 磁耦合、桨型、桨数。

- 通气方式:表面曝气 / 底部环形曝气 / 微孔曝气,对应不同的 kLa 经验式。

### 14.2 PID 控制器参数(8 路)

BIOCore 默认对应 8 路 PID(温度 / DO / pH / 搅拌 / 压力 / 泡沫 / 液位 / 补料),每路独立配置:

- Kp / Ki / Kd、作用方向(正作用 / 反作用)、输出上下限、死区、抗积分饱和策略。

- 可手动 / 自动切换;自整定向导用"阶跃响应法"给出参考值,由工艺二次微调。

- 历史版本保留:每次修改留 diff,可一键回滚到旧版。

### 14.3 执行器限值与安全裕量

- 加热棒功率上限、冷却阀开度上限、搅拌转速上下限、补料泵最大流量。

- 这些限值直接影响 PLC 输出,设置错会伤硬件;修改动作默认开双人复核。

- 可设置"软裕量"——比物理极限留 5-10% 裕度,防止长期工作在边界。

### 14.4 反应器分组与项目标签

- 可按"项目"把多台反应器打包,Dashboard 支持按组筛选。

- 分组可做权限隔离:例如 CDMO 里客户 A 的人员只能看到"项目 A 组"下的反应器。

- 分组信息会写入批次记录,便于事后按项目统计 KPI。

## 15. PLC 连接与变量映射

PLC 是 BIOCore 与硬件之间的唯一接口,配置正确是一切功能的前提。

### 15.1 新建 PLC 连接

- 设置 → PLC 配置 → 新增连接。

- 选择协议:S7(推荐,BIOCore 标配)/ Modbus TCP / Modbus RTU。

- 填写连接参数:S7 模式填 IP + Rack + Slot + CPU 型号;Modbus TCP 填 IP + 端口 + 从站号;Modbus RTU 填串口名 + 波特率 + 从站号。

- 心跳寄存器:PC 写地址(默认 VB400)、PLC 读地址(默认 VB401)、超时时长(默认 3000 ms)。

- 点"测试连接",系统依次执行:底层 ping → 协议握手 → 读测试 → 写测试,并给出诊断。

### 15.2 变量映射表

变量映射(Tag ↔ PLC 地址)是整个数据链的"字典"。每一条变量包括:

| 字段 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Tag 名 | temperature_pv | 工艺侧标识符,其它模块(配方、AI)都用它 |
| PLC 地址 | VD100 | V 区地址,含类型前缀(VB/VW/VD) |
| 类型 | REAL | BOOL / BYTE / INT / DINT / REAL |
| 方向 | RO(只读) | RO / WO / RW;写入型 Tag 必须管理员授权 |
| 工程量量程 | 0.0-80.0 °C | 对应 0-27648 的 PLC 原始值映射 |
| 单位 | °C | 显示用,AI 也会读取 |
| 缩放公式 | (raw-0)/27648*80 | 默认线性;可写自定义表达式 |
| 采样周期 | 1 s | 高频量建议 1 s,慢变量可 5-10 s 省 CPU |
| 描述 | 罐内温度 PT100 实际值 | 中文描述,审计里看着舒服 |

### 15.3 三种模板方式

- 默认模板一键加载:按 BIOCore 出厂 S7-200 SMART G2 标准机型定义,50+ 个常用 Tag 一步到位。

- CSV / JSON 批量导入:便于多台同型号 PLC 复用一份映射,或从 TIA Portal 导出后转换。

- 手工单条添加:适合非标机型或临时增加一两个传感器 Tag。

### 15.4 连接监控与诊断

- 连接状态面板:心跳延迟、读失败率、写失败率、最近一次失败时间与原因。

- 历史趋势:可查看过去 7 / 30 天的连接健康度,用于判断是否需要升级网络。

- 诊断导出:一键生成"连接诊断包"(近 1 小时日志 + 当前变量表 + 网络配置),发给技术支持排障。

【警告】 修改写入型(RW / WO)变量的映射,默认开启双人复核。错误映射可能导致 PLC 被错误写入,带来安全风险。

## 16. Phase 模板与联锁条件

### 16.1 Phase 模板库

设置 → Phase 模板库。这里维护全局可复用的 Phase 定义,14 种内置模板,同时可新增自定义 Phase。

- 每个 Phase 模板包含:类型(灭菌/接种/生长/…)、默认持续时长、进入条件、完成条件、推荐参数区间、关联的 PID 回路。

- 模板变更会提示受影响的配方;可选"仅新配方生效"或"批量更新现有配方下一版"。

- 14 种内置类型:灭菌(Sterilization)、冷却(Cooling)、接种(Inoculation)、生长(Growth)、补料(Feeding)、诱导(Induction)、取样(Sampling)、降温(Chilling)、排放(Drain)、CIP 清洗、SIP 消毒、验压(Pressure Test)、通气切换(Gas Switch)、温度曲线跟随(Temperature Profile)。

- 自定义 Phase 需要管理员 + 工艺双签,实际代码名会注册到后端 Phase 类型白名单。

### 16.2 联锁条件配置

设置 → 联锁配置。联锁是"条件 → 动作"的安全规则,触发时系统自动干预。

- 触发条件:单变量阈值(>, <, ≥, ≤, =)、复合条件(AND / OR)、持续时长、差值 / 斜率。

- 动作:弹告警、自动 Hold、自动 Stop、通知升级、Webhook 呼叫。

- 分级:Info(只记录)、Warning(弹提示)、Critical(强制 Hold)、Fatal(强制 Stop)。

- 分 Phase 生效:可以指定"仅在生长 Phase 生效"等,避免灭菌阶段被温度联锁误触。

【关键】 软件联锁是"双保险"——真正的硬连锁在 PLC 里,修改软件联锁不会影响 PLC 安全逻辑。但也不意味着软件联锁可以随便关——关掉它等于少一道网。

### 16.3 告警通知策略

- 设置 → 告警通知。按等级选通知渠道:站内信、邮件、短信(需网关)、Webhook、企业微信 / 钉钉 / Slack(插件)。

- 可按时间段:工作日内只发站内,夜间和假日才发短信。

- 升级策略:Critical 未被确认,5 分钟后自动升级通知到管理员。

- 抑制窗口:同一告警 N 分钟内只发一次,防止轰炸。

## 17. 公式系数与传感器校准

### 17.1 公式系数(衍生参数)

设置 → 公式配置。发酵常用衍生参数全部依赖工况系数,错一个结果就全错。按反应器独立配置,避免全局覆盖。

| 参数 | 依赖系数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OUR | 通气量、O₂ 入口 / 出口浓度、摩尔体积、工作体积 | 耗氧速率 mmol/L/h |
| CER | 通气量、CO₂ 入口 / 出口浓度、摩尔体积、工作体积 | 放 CO₂ 速率 |
| RQ | = CER / OUR | 呼吸商,判断代谢路径 |
| OTR | 系数 a, b(Van't Riet), P_gas, V, N(搅拌) | 供氧速率,和 OUR 应接近 |
| kLa | = OTR / (C*-C) | 氧传质系数 |
| μ | 由 OD / 软测量值求斜率 | 比生长速率 |

- 每次修改公式系数自动写审计,旧值 / 新值全留存。

- 支持"表达式级自定义公式":沙箱表达式如 my_kpi = OUR / feed_rate,保存后该 KPI 作为新字段入 InfluxDB。

### 17.2 传感器校准向导

设置 → 校准向导。按传感器类型走对应流程:

- pH:标准缓冲液两点(pH 4.01 / 7.00)或三点(加 pH 10.01)法;系统自动计算斜率与偏移。

- DO:零点(Na₂SO₃ 除氧)+ 100% (空气饱和)两点法;可选温度补偿曲线。

- 温度:与参考温度计对比,系统拟合线性校正。

- 其他:压力、液位按现场定制流程,可添加到自定义向导库。

- 每次校准留:校准人、校准时间、参考值、实测值、斜率 / 偏移、到期提醒。

- 到期传感器在 Dashboard 显示醒目标记,提示带病运行风险。

## 18. AI 引擎配置

- 默认本地 Ollama。填写 URL(如 http://localhost:11434)和默认模型名(qwen2.5:7b)。

- 可按任务指定不同模型:对话走 7B、批次摘要走 14B、报告生成走 32B。

- 云端 fallback:填云端 API Base URL + Key,并开启开关;优先用本地,本地失败或超时再用云端。

- 严格本地模式:一键彻底禁用云端 fallback,适合数据保密严格的客户。

- Prompt 模板:管理"批次摘要 / 根因解释 / 报告生成"等内置模板,可按实验室用语定制措辞。

- RAG 范围:最近 N 批 / 仅当前批 / 指定项目组;影响 AI 对话时能看到哪些历史数据。

- 脱敏规则:对敏感字段(如客户名、产物化学式)定义 mask 规则,进 Prompt 前自动替换。

【关键】 AI 不能直接写 PLC、改配方、改权限、改联锁。所有这类建议都进"建议缓冲区"由人工确认下发。

## 19. API Key(外部系统集成)

- 设置 → API Key → 新建。

- 授权范围(细粒度):只读 / 批次读写 / 配方读写 / 全部;粒度可到单个反应器 / 项目组。

- 有效期、IP 白名单、速率上限(QPS / 日调用量上限)。

- 保存后立即复制 Key(只显示一次),发给对接方。

- 轮换:点"轮换",系统生成新 Key,新老 Key 同时有效 N 天后老 Key 失效,对接方零停机。

- 调用监控:实时看每 Key 的调用量、错误率、上次成功时间,异常时自动告警。

## 20. 数据备份与恢复

- SQLite 业务库:设置 → 数据维护 → 备份,下载 biocore.db;支持定时自动备份到本地 NAS / S3 兼容对象存储。

- InfluxDB 时序库:建议 Docker 卷挂到 NAS 增量快照;或用 influx backup 命令归档。

- 配置包导出:可把 PLC 映射、Phase 模板、联锁、公式系数、角色定义打包为"系统配置包",无过程数据,便于复刻到新实验室。

- 数据保留策略:按 bucket 独立设置(例:原始秒级 180 天、分钟级聚合 3 年、小时级永久)。

- 恢复前务必停止所有运行中批次,避免状态机读写冲突。

【警告】 如遇 SQLite 恢复与 InfluxDB 未对齐(例如两者时间窗不一致),批次详情页会出现"数据缺口"提示;这时应以 SQLite 为准,补跑 InfluxDB 归档即可。

# 第五部分 · 现场工程师部署手册

## 21. 部署前准备

### 21.1 硬件清单

- 一台或一组 S7-200 SMART G2 PLC(含 CPU、扩展 IO、电源、端子)。

- 一台工控机或服务器:至少 4 核 8GB 内存 + 200GB SSD;若使用本地 AI,建议 16GB 内存以上。

- 以太网交换机 + PLC 与服务器同网段(建议 192.168.2.0/24)。

- 操作终端(实验员用的电脑),可走 WiFi 或有线。

### 21.2 操作系统

- 推荐:Ubuntu Server 22.04 LTS 或 Windows Server 2022。

- 必备:Node.js ≥ 20 LTS、pnpm ≥ 8、Docker(用于 InfluxDB)、可选 Ollama(本地 AI)。

## 22. 软件部署步骤

### 22.1 克隆与依赖

git clone https://github.com/your-org/biocore.git

cd biocore && pnpm install

### 22.2 环境变量

cp .env.example .env

关键变量(详见下表):

| 变量 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PORT | 3001 | 后端端口 |
| PLC_IP | 192.168.2.1 | PLC 地址 |
| PLC_HEARTBEAT_TIMEOUT_MS | 3000 | 心跳超时,建议保持默认 |
| INFLUX_URL | http://localhost:8086 | InfluxDB 地址 |
| INFLUX_TOKEN | (Docker 初始化生成) | 写入时序数据的认证令牌 |
| SQLITE_PATH | ./data/biocore.db | 业务库文件 |
| OLLAMA_URL / OLLAMA_MODEL | localhost:11434 / qwen2.5:7b | 本地 AI |
| MOCK_PLC | false | 生产环境务必关闭 |
| AUTH_ENABLED | true | 认证开关 |
| JWT_SECRET | (随机 64 字节) | 请自行生成,勿使用默认 |

### 22.3 启动 InfluxDB 与数据库初始化

docker compose up -d

pnpm run db:init

数据库初始化会创建 SQLite 表结构并写入管理员账号 admin / admin123,登录后请立即修改密码。

### 22.4 安装本地 AI(可选)

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

ollama pull qwen2.5:7b

若现场无互联网,也可从内网镜像拉取,再在「AI 配置」中填入内网 Ollama URL。

### 22.5 开发模式 vs 生产模式

# 开发模式(调试用)
pnpm run dev

# 生产模式:构建 + 后台守护
pnpm run build
NODE_ENV=production pm2 start dist/index.js --name biocore-server
pm2 start "pnpm --filter @biocore/web-ui start" --name biocore-ui

## 23. 首次启动与 PLC 联调

- 确认 PLC 已烧录 BIOCore 标准梯形图程序,心跳寄存器 VB400 / VB401 已配置。

- 在 BIOCore 界面「设置 → PLC 配置」新建连接,点击「测试连接」,看到绿色即握手成功。

- 载入默认变量模板或导入现场实际变量表,保存生效。

- 在 Dashboard 切到对应反应器,观察 5 分钟心跳与过程值是否稳定。

- 进行一次空罐走过场测试:用模拟配方走 Idle → Running → Hold → Resume → Stop 一整轮,验证状态机、按钮使能、日志记录。

【警告】 切勿使用 MOCK_PLC=true 的模式进入生产。模拟模式只供开发调试。

## 24. 反向代理与 TLS(推荐)

生产环境建议把 BIOCore 放在 nginx / Caddy 后面,统一走 HTTPS。示例 Caddy 片段:

biocore.lab.local {
  reverse_proxy /api/* 127.0.0.1:3001
  reverse_proxy /ws   127.0.0.1:3001
  reverse_proxy /*    127.0.0.1:3000
}

- WebSocket 必须走 wss://,否则实时数据会断连。

- 证书建议:内网可用内部 CA,或使用 Caddy 的 ACME 自签。

## 25. 升级与回滚

- 备份 SQLite(data/biocore.db)和 .env。

- 拉取新版本代码 git pull origin release/x.y。

- pnpm install && pnpm run build。

- 运行 pnpm run db:migrate(版本间如有 schema 变更)。

- 重启服务(pm2 restart biocore-server biocore-ui)。

- Smoke 测试:登录、打开 Dashboard、启动一个模拟批次走完状态机。

【提示】 如遇问题,保留旧版本 Git tag 可一键回滚代码,SQLite 用备份恢复即可。

## 26. 常见故障排查

| 现象 | 可能原因 | 排查方向 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard 小圆点红色 | PLC 物理断线 / IP 错 / 防火墙 | 先 ping PLC,再查 .env 的 PLC_IP 和交换机 |
| 批次自动进入 Hold | 心跳超时 (>3s) | 看 PLC 是否断电,或后端到 PLC 的网络抖动 |
| 所有曲线突然断续 | InfluxDB 写入失败 | 看 docker logs biocore-influxdb,确认磁盘没满 |
| AI 助手一直转圈 | Ollama 未启动 / 模型未拉取 | 执行 ollama list 看是否有模型,检查 OLLAMA_URL |
| 页面 502 / 503 | 后端服务崩溃 | pm2 logs biocore-server,看最近异常堆栈 |
| 登录一直提示失败 | 时间不同步导致 JWT 过期 | 同步服务器 NTP,再重试 |
| API Key 调用 401 | Key 已过期或未在白名单 IP | 在「API Key」页面核对过期时间与 IP 限制 |

# 第六部分 · 附录

## A. 常见问题 FAQ

### Q1:BIOCore 可以脱网运行吗?

可以。除非您主动打开云端 AI fallback,BIOCore 在完全断网的实验室里也能正常运行,数据全部落在您自己的服务器。

### Q2:一台服务器能带多少台反应器?

一般推荐单机 10 台以内。超过时建议做 PLC 分组,每组一个数据采集进程,后端通过网关聚合。

### Q3:配方改了,会影响正在跑的批次吗?

不会。批次在启动时会冻结所用的配方版本。修改后的配方需要重新审核,只影响之后的新批次。

### Q4:AI 会不会直接改工艺参数?

不会。AI 的所有建议都写入「建议缓冲区」,操作员点确认后才能通过状态机下发到 PLC。这是产品级的硬约束。

### Q5:可以接我们自己的 MES / LIMS 吗?

可以。后端提供 REST API + WebSocket,认证使用 API Key。常见对接包括:批次启动/停止、实时过程值订阅、批次摘要、配方读写、审计日志拉取。

### Q6:能不能支持除 S7-200 SMART G2 以外的 PLC?

原生支持 S7 协议与 Modbus RTU/TCP。若是其他品牌 PLC,只要能跑 Modbus TCP,也可以接入;OPC UA 适配在规划中。

### Q7:断电恢复后批次会怎样?

PLC 独立安全连锁会把反应器维持在安全状态。服务恢复后,状态机会读取最后持久化的状态,默认进入 Held,由操作员确认后再 Resume 或 Stop。

### Q8:如何导出一个批次的完整报告?

批次详情 → 右上「AI 报告」→ 选择模板(简要 / 完整 / 合规格式)→ 导出为 DOCX 或 PDF。模板可由工艺或管理员自定义。

## B. 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| ISA-88 | 国际通用的批次控制标准,定义 Recipe / UnitProcedure / Operation / Phase 层次结构 |
| Phase | 配方中的一个阶段,如"灭菌""接种""生长" |
| Step | Phase 内部的原子动作,如"加热到 121°C""保持 20 分钟" |
| 心跳 | PC ↔ PLC 之间相互写入的计数寄存器(VB400 / VB401),用于检测链路是否存活 |
| 建议缓冲区 | AI 给出的参数建议先进入的缓存,需人工确认后才下发到 PLC |
| CUSUM | 累积和控制图,用于实时检测过程偏移 |
| DTW | 动态时间规整,批次曲线相似度分析算法 |
| kLa | 体积氧传质系数,衡量供氧能力 |
| Flux | InfluxDB 的查询语言,用于时序数据检索 |

## C. 快捷键速查

| 快捷键 | 动作 |
| --- | --- |
| Ctrl + K | 全局搜索 |
| 空格 | 切换曲线放大视图 |
| Ctrl + S | 保存当前表单(配方编辑) |
| Esc | 关闭弹窗或退出编辑 |
| Alt + 1 ~ Alt + 9 | 在多反应器之间快速切换 |

## D. 版本与变更

本手册对应 BIOCore v1.0(Phase 1 MVP)。后续版本的功能改动会在发布说明中列出;如您拿到的是定制版本,请以项目交付清单为准。